- SOP- 远亲杂交鼠胚测试标准操作规程

目的：观察远亲杂交小鼠胚胎囊胚形成率，对受检试剂耗材的胚胎毒性进行客观评价。标准化操作规程，使结果科学、客观、稳定、可靠。

标准操作规程：

- 实验材料的准备：

- 远亲杂交小鼠B6C3F-1和 B6D2F-1

B6C3F-1指雌性C57BL/6和雄性C3H杂交后所生的F1代，B6D2F-1指雌性C57BL/6和雄性DBA/2杂交后所生的F1代。

取性成熟B6C3F-1雌鼠和 B6D2F-1雄鼠各10只。

- 实验器械：

| 器械名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 酒精灯 | 1个 |
| 眼科剪 | 3把 |
| 眼科镊 | 2把 |
| 1ml注射器 | 10支 |
| 体式显微镜 | 1台 |
| 倒置相差显微镜 | 1台 |
| 玻璃移卵管 | 2根 |
| 二氧化碳培养箱 | 1台 |

- 实验试剂与耗材

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 已检测受精液HTF | 5ml |
| 已检测受精液M-HTF | 10ml |
| 已检测矿物油 | 10ml |
| 已检测透明质酸酶 | 1支 |
| 已检测KSOM培养液（无血清） | 5ml |
| PMSG（5IU/ml） | 2ml |
| hCG（5IU/ml） | 2ml |
| 已检测753037培养皿 | 4个 |
| 已检测3001培养皿 | 4个 |

- 操作步骤：

2.1小鼠促排卵及交配：

杂交小鼠在12～14小时光照周期(上午6:00至下午6:00或上午7:00至下午7:00)的动物房内饲养3～5天，即可超促排卵。10只B6C3F-1雌鼠腹腔注射PMSG 0.1ml（5IU），48小时后注射hCG 0.1ml（5IU）。注射完毕后立即将B6D2F-1雄鼠与B6C3F-1雌鼠按1：1合笼交配。第二天早上检栓，有阴道栓为交配成功。

2.2取受精卵：

hCG 注射15小时后，速颈椎脱臼法处死雌性小鼠（图1）：把小鼠放在鼠笼上面，使它前爪抓住笼子上面的钢丝条，紧紧压住它的颈部，同时水平向后拉伸尾部，使其断颈。

将小鼠放在吸水纸上，用75%的乙醇消毒腹部。用手指捏住皮肤并用眼科弯剪在皮肤上做一小切口。然后用力将皮肤拉到头部，完全暴露腹部。然后剪开腹膜，完全暴露内脏器官。将肠管拉向一侧后即可在腹腔中见到两侧的子宫和相连的卵巢。卷曲的输卵管在卵巢和子宫之间（图2）。

图2 小鼠腹腔解剖示意图

用眼科镊夹住子宫将其提起，这有利于将子宫和腹膜分离开。用眼科剪在膜上刺破一小口，然后将子宫分离下来。仍用镊子夹住子宫，用显微剪在卵巢和输卵管之间剪开。切口必须尽可能的接近输卵管。将镊子移到输卵管处夹住输卵管，在输卵管和子宫之间在剪一刀（图3）。

图3 输卵管分离示意图

将输卵管放入含有mHTF-HEPES的平皿中。将另一侧的输卵管按同样的方法取下来。在显微镜下观察输卵管（10～20倍放大），可见其为具有一透明的膨大部的不透明的一团。膨大部形成的原因是因为卵子团集在这里（许多受精卵外都包围着颗粒细胞）。可以透过膨大部见到受精卵。用一个1ml注射器针头按住输卵管，另一个针头将膨大部撕开。小心控制输卵管的方向以便可见到卵团溢出输卵管。如果卵团没有立刻溢出输卵管，要用镊子将其轻轻地拉出。将空的输卵管丢弃，接下来重复以上的程序将剩余输卵管内的卵团取出。如个别输卵管的膨大部不明显，在这种情况下就必须将输卵管完全撕开来收集卵子（图4）。

图4 输卵管结构示意图

用移卵管将收集所有的卵丘复合物转移到授精培养皿中，先在外圈充分洗涤，然后移入中间培养，最后放在37℃、5%CO2的培养箱中培养。

- 拆除颗粒细胞：

拉制口径80～120μm毛细管数根。将透明质酸酶37℃充分预热。每次取10枚左右卵丘复合物加入透明质酸酶中，用较大口径毛细管反复吹打至去除大部分卵丘颗粒细胞，然后用80μm毛细管继续吹打至颗粒细胞基本去除，再用细的巴氏吸管吹打洗涤至完全去除颗粒细胞。将受精卵移入Falcon 3037中，移入培养箱中备用。

- 实验分组

每次只测试一种待检试剂或耗材与受精卵共培养。待检试剂应尽量采用无血清型号，避免血清或白蛋白掩盖毒素存在。同一型号试剂耗材分为实验组和对照组，实验组为待检测试剂耗材，对照组为已通过检测的同型号试剂耗材。

4.1  M-HTF质控分组：按IVF实验室操作规程准备实验组和对照组各3个培养皿，每个培养皿中放入10枚受精卵，培养1小时，转入无血清KSOM培养液中培养。

4.2  HTF质控分组：按IVF实验室操作规程准备实验组和对照组各3个培养皿，每个培养皿中放入10枚受精卵，培养6小时，转入无血清KSOM培养液中培养。

4.3  GM、BM质控分组：按IVF实验室操作规程准备实验组和对照组各3个培养皿，每个培养皿中放入10枚受精卵，培养96小时。

4.4  冷冻解冻试剂质控分组：按IVF实验室操作规程准备实验组和对照组各冷冻解冻3次，每次10枚受精卵，计算复苏率，转入无血清KSOM培养液中培养。

4.5  透明质酸酶分组：按IVF实验室操作规程准备实验组和对照组各3个培养皿，每个培养皿中放入10枚受精卵，反复吹打数次，转入无血清KSOM培养液中培养。

4.6  培养皿类耗材质控分组：按IVF实验室操作规程用无血清KSOM培养液做10ul培养滴，实验组和对照组各3个培养皿，分别转移每滴10个胚胎，培养96小时。

4.7  吸管、试管类耗材质控分组：实验组和对照组各3个，转移如1ml无血清KSOM培养液，反复吹打数次，用该KSOM按IVF实验室操作规程做10ul培养滴，分别转移每滴10个胚胎，培养96小时。

5.  胚胎发育观察

5.1  2细胞观察：受精后24小时，在200倍镜下观察2细胞胚胎数量。

5.2  8细胞观察：受精后55-67.5小时，在200倍镜下观察8细胞胚胎数量。

5.3  囊胚观察：受精后72-88.5小时，在200倍镜下观察囊胚数量。

5.4  注意事项：

所有观察均应有详细记录，观察者签名。根据实验需要合理安排，尽量减少开关门次数和观察时间，避免胚胎培养环境有激烈波动。

- 结果判定

囊胚形成率≥80%为测试合格。囊胚形成率＜80%，重复测试，如仍然不合格，即可判定该批次试剂耗材不合格。

参考文献：

- Gardner DK. Quality control in human iIn Vitro Fertilization. Semin Reprod Med. 2005 Nov;23(4):319-24.

- Andras Nagy.A laboratory manual:Manipulating the Mouse Embryo.138-143.

- Embryotech Laboratories, QC Toxicity Testing -Mouse Embryo Assay.http://www.embryotech.com

- Charles River Laboratories,MEA-Testing.http://www.criver.com

远亲杂交鼠胚测试

检测时间：                                                  检测人员：

|  | 待测试剂耗材名称 | 批号 | 入库时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验组 |  |  |  |
| 对照组 |  |  |  |

接触鼠胚的试剂耗材

| 名称 | 批号 | 入库时间 | 检测时间 |
| --- | --- | --- | --- |

小鼠促排卵及取卵记录

| 雌鼠品系 | 数量 | 实验动物合格证号 |
| --- | --- | --- |
| 雄鼠品系 | 数量 | 实验动物合格证号 |

PMSG注射时间：               注射剂量：

hCG  注射时间：               注射剂量：

合笼时间：

次晨检栓时间：                见栓数量：

取卵数量：

胚胎发育记录

| 实验组 | 受精卵数量 | 2cell | 8cell | 囊胚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

囊胚形成率：

| 对照组 | 受精卵数量 | 2cell | 8cell | 囊胚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

囊胚形成率：

检测是否合格：是□  否□

实验室主任：

| 爱贝生物生命科学实验室 | 文件名称 | 文件编号：SOP- |
| --- | --- | --- |
|  | 远亲杂交鼠胚测试 | 页号/总页数：1/6 |
|  |  | 版本号：A01 |